特定核燃料物質検知装置

（ＳＮＭゲートモニタ）

用 語 解 説 書

― 測定・警報判定に関する用語 ―

本書は、下記の技術資料に記載された用語集に基づき作成した解説書です。

| 資料種別 | 名称・図書番号 |
| --- | --- |
| 機器仕様書 | ７ＦＧ１０１６９（Rev.6） |
| ソフト仕様書 | ＰＬＣソフト仕様書（７ＦＳ系） |
| 取扱説明書 | ７ＦＨ１０２３２ |

# １．本書について

本書は、ＳＮＭゲートモニタの用語集に掲げられた用語について、機器仕様書・ソフト仕様書・取扱説明書の記載内容に基づき解説するものです。ここで扱う用語は、いずれも本装置が核物質（特定核燃料物質）から放出されるγ線を測定し、検知警報を発報するまでの「測定」と「警報判定」の過程で用いられる値・指標です。

各用語の相互関係を把握することで、制御盤ディスプレイの「モニタ」「測定履歴」画面に表示される数値や、「機器設定」画面での設定値の意味を正しく理解できます。用語ごとの詳細は第３章の一覧表を参照してください。

# ２．測定の流れと用語の関係

本装置は、検出器ごとに 0.5 秒単位で計数を行い、これを積み上げて計数率へ換算します。人の通過を検知して測定を行い、背景成分を差し引いて核物質由来の成分を取り出し、放射能に換算したうえで警報の要否を判定します。主な用語は次の流れの中に位置づけられます。

① 待機（ＢＧ測定）
　… 人がいない状態で背景放射線を常時測定 → ＢＧカウント値・ＢＧ計数率

② 通過・測定（Gross）
　… 人がゲート内を通過する間の計数を測定 → Grossカウント値・Gross計数率

③ 正味成分の算出（Net）
　… Net計数率 ＝ Gross計数率 － ＢＧ計数率（背景を差し引いた正味の計数率）

④ 放射能換算
　… 放射能［Bq］＝ Net計数率 × 換算定数Ｋ（Ｋ＝1／機器効率）

⑤ 警報判定
　… ΣＸ／ΣＸ2／σ倍数 のいずれかの方式で警報設定値と比較し、検知／非検知を判定

※ 先頭に「Σ（シグマ）」が付く用語（ΣＢＧ計数率・ΣGross計数率・ΣNet計数率・Σ警報計数率・Σ放射能）は、いずれも「全検出器（最大10台）の値を合算した値」を意味します。

※ 「計数率」は単位時間あたりの計数（単位：s⁻¹＝毎秒の計数）、「カウント値」は測定時間中に積算した生の計数（単位：count）です。

# ３．用語解説

## ３．１　計数（カウント値・計数率）に関する用語

| No. | 用語 | 単位 | 解 説 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ＢＧ計数率 ビージーけいすうりつ | s⁻¹ | バックグラウンド（ＢＧ：背景放射線）の計数率。人がいない待機状態で、検出器ごとに 0.5 秒ごとの計数を移動平均処理し、単位時間あたりの平均計数として算出・連続更新する。核物質検知時に正味成分（Net）を求める際の基準値となる。急激な上昇や設定上下限からの逸脱は機器異常（ＢＧ高／低）として扱われる。 |
| 8 | ΣＢＧ計数率 シグマビージーけいすうりつ | s⁻¹ | 全検出器のＢＧ計数率を合算した値。検出感度計算で「全ＢＧ」を選択した場合や、装置全体（Σ）での判定・表示に用いる。 |
| 9 | ＢＧカウント値 ビージーカウントち | count | ＢＧ測定における積算計数値。0.5 秒ごとの計数を 1 個の積算カウントとして扱い、測定時間分を積み上げた生のカウント数。これを測定時間で割るとＢＧ計数率になる。 |
| 12 | Gross計数率 グロスけいすうりつ | s⁻¹ | 人が装置内に入った状態（測定中）で測定した計数率。背景（ＢＧ）成分と核物質由来の成分の両方を含む「総計数率」。 |
| 13 | ΣGross計数率 シグマグロスけいすうりつ | s⁻¹ | 全検出器のGross計数率を合算した値。 |
| 14 | Grossカウント値 グロスカウントち | count | 測定中に得られたGrossの積算計数値。Gross計数率へ換算する前の生の計数数。 |
| 15 | Net計数率 ネットけいすうりつ／正味計数率 | s⁻¹ | Gross計数率からＢＧ計数率を差し引いた、核物質由来の正味の計数率。Net計数率 ＝ Gross計数率 － ＢＧ計数率。放射能換算および警報判定の基礎となる値。 |
| 16 | ΣNet計数率 シグマネットけいすうりつ | s⁻¹ | 全検出器のNet計数率を合算した値。全体での警報判定（Σ警報計数率との比較）に用いる。 |

## ３．２　放射能に関する用語

| No. | 用語 | 単位 | 解 説 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 放射能 ほうしゃのう | Bq | 検出器が捉えた正味の計数（Net計数率）を、機器効率を用いて放射能［Bq＝ベクレル］に換算した値。放射能 ＝ Net計数率 × 換算定数Ｋ（Ｋ＝1／機器効率）。判定方式ΣＸでは各検出器の放射能を合算し、警報設定値と比較する。制御盤では「検知放射能」として前回値と比較表示できる。 |
| 18 | Σ放射能 シグマほうしゃのう | Bq | 全検出器の放射能を合算した値。 |

## ３．３　効率・感度に関する用語

| No. | 用語 | 単位 | 解 説 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 機器効率 ききこうりつ εi | 0.00001～1.00000 | 検出器が放射線をどれだけの効率で計数へ変換できるかを表す係数（εi）。個々の検出器について、既知の線源放出率［Bq］と実測計数値から算出する（検出器照射試験・スケーラ測定により設定）。検出感度演算では、その逆数（換算定数Ｋ＝1／εi）を放射能換算に用いる。 |
| 6 | 装置機器効率 そうちききこうりつ | 0.001～1.000 | 装置全体（全検出器をまとめた系）としての機器効率。測定時間演算設定で「全効率」を選んだ場合に検出感度計算へ用いる。各検出器個別の機器効率に対し、装置一括の効率として設定する値。 |
| 19 | 感度 かんど（検出感度Ｙ） | Bq | その測定条件下で検知できる最小の放射能を表す指標（検出感度Ｙ）。換算定数Ｋ、測定時間Ｔｓ、ＢＧ測定時間Ｔｂ、ＢＧ計数率Ｎｂから所定の式で算出される。値が小さいほど微量の核物質を検知できる。 ＢＧ更新ごとに各検出器の検出感度が演算され、設定検出感度Ｃと比較して必要な測定時間Ｔｓが自動更新される（測定時間自動設定時）。 |

## ３．４　警報判定方式に関する用語

| No. | 用語 | 単位 | 解 説 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣＸ シグマエックス | ― | 警報判定種別の一つ。各検出器が検出した放射能［Bq］を全チャンネル（設定台数分、最大 CH1～10）合算し、その合算値が警報設定値以上のとき「検知」と判定する方式。各検出器で個別に放射能へ換算してから合算する点が特徴。 |
| 2 | ΣＸ2 シグマエックスじじょう／エックスツー | ― | 警報判定種別の一つ。全検出器のそれぞれの計数率を先に合計し、その合計計数率から放射能［Bq］を計算して、警報設定値以上のとき「検知」と判定する方式。計数率を合算してから放射能換算する点でΣＸと異なる。 |
| 3 | σ倍数 シグマばいすう | ― | 警報判定種別の一つ。ＢＧ計数率の統計的ばらつき（標準偏差σ）に基づいて警報のしきい値（警報計数率）を算出し、実測のNet計数率と比較して警報判定を行う方式。各検出器ごとと全検出器（Σ）の双方で判定する。 |
| 4 | ＢＧσ倍数 ビージーシグマばいすう | 1.00～5.00 | σ倍数方式で警報レベルを決める際に、ＢＧ計数率の標準偏差σへ掛ける倍数（係数）。各ch・Σそれぞれ 1.00～5.00 の範囲で設定する。大きくすると背景変動に対して鈍感になり誤警報が減り、小さくすると感度が高くなる。 |
| 10 | 警報計数率 けいほうけいすうりつ | s⁻¹ | σ倍数方式で用いる、警報判定のしきい値となる計数率。各検出器のＢＧ計数率とＢＧσ倍数から算出され、Net計数率がこれを超えると「検知」と判定する。警報判定種別を「σ倍数」にしたときのみ警報判定に使用される。 |
| 11 | Σ警報計数率 シグマけいほうけいすうりつ | s⁻¹ | 全検出器を合算した警報計数率。ΣNet計数率と比較して、装置全体での警報判定に用いる。 |

# ４．補足（主要な関係式）

・ Net計数率 ＝ Gross計数率 － ＢＧ計数率

・ 放射能［Bq］ ＝ Net計数率 × 換算定数Ｋ　（Ｋ ＝ 1 ／ 機器効率εi）

・ Σ○○（計数率・放射能等） ＝ 全検出器（最大10台）の○○の合算値

・ 計数率［s⁻¹］ ＝ カウント値［count］ ÷ 測定時間［s］

※ 上表の設定範囲・単位は各仕様書（機器仕様書７ＦＧ１０１６９、取扱説明書７ＦＨ１０２３２、ＰＬＣソフト仕様書）の記載に基づきます。検出感度Ｙの算出式の詳細は、ソフト仕様書の検出感度演算の記載を参照してください。